DD11A型电导率仪

使用说明书

1 概述

DD11A型电导率仪（以下简称仪器）是实验室电导率测量仪器，它广泛应用于石油化工、生物医药、污水处理、环境监测、矿山冶炼等行业及大专院校和科研单位。若配用适当常数的电导电极，还可用于测量电子半导体、核能工业和电厂纯水或超纯水的电导率。

仪器的主要特点：

◆ 四档量程，自动切换，自动进位显示，操作简单，测量精度高。

- 采用3位液晶数字显示，温度与测量值同时显示，外形美观，显示清晰。

- 可对电极常数、溶液温度及溶液温度系数进行设置。

2 仪器的主要技术性能

2.1  仪器的测量范围：0~2000 μS/cm ，仪器分成四档量程，各档量程间自动切换。

2.2  电子单元基本误差： ±2.0%(FS) ±l个字。

2.3  仪器的基本误差：2.5%(FS)±1个字。

2.4  温度补偿范围：(5～50)℃,基准温度25℃。

温度显示范围：0～60℃

介质温度：5～50℃

2.5  配套电极：DJS-1型塑料电极  电极常数：1.0 cm-1

2.7  外形尺寸 1×b×h，200×210×70 mm：

2.8  重  量：1kg。

2.9  正常使用条件：

a) 环境温度：(5~50)℃；

b) 相对湿度：不大于85％；

c) 供电电源： AC220V±22V    50HZ±0.5HZ

d) 无显著的振动；

e) 除地球磁场外无外磁场干扰。

3 仪器的结构

仪器外型结构

l ── 机箱

2 ──  显示屏

3 ──  键盘

4 ── 电极梗座

5 ── 电极梗

6 ──电极夹

7 ——电极

仪器后面板

8── 测量电极插座

9──电源开关

10——保险丝座

11——电源插座

4 仪器的使用

4.1  打开电源开关，仪器进入测量状态。

4.2 可根据自己的要求进行参数设置，设置方法如下：

按“电极常数”键仪表显示“电极常数”符号，表明进行电极常数设置，按“升、降”键设置到需要的电极常数，然后按“确认”键，仪器显示“测量”进入测量状态。

按“温度系数”键仪表显示“ 温度系数%”符号，表明进行溶液温度系数设置，按“升、降”键设置到需要的温度系数（一般溶液的温度系数为2.0%），然后按“确认”键，仪器显示“测量”进入测量状态，（出厂时仪器温度系数设置在2.0%）。

按“温度设置”键仪表“℃”符号闪烁，表明进行溶液温度设置，按“升、降”键设置到溶液的温度，然后按“确认”键，仪器显示“测量”进入测量状态。

4.3  仪器在测量状态下，将清洗过的电极浸入溶液中，此时显示数值即为被测溶液的电导率值。

5 注意事项

5.1 为确保测量精度，电极使用前应用小于0.5μS/cm的蒸馏水(或去

离子水)冲洗二次(铂黑电极干放一段时间后在使用前须在蒸馏水中浸泡一会儿)，然后用被测试样冲洗三次方可测量。

5.2 电极插头座绝对防止受潮，以防造成不必要的测量误差。

5.3电极应定期进行常数标定。

5.4测量电极是精密部件，不可分解，不可改变电极形状和尺寸，且不可用强酸、碱清洗，以免改变电极常数而影响仪表测量的准确性。

5.5 仪表应安置于干燥环境，避免因水滴溅射或受潮引起仪表漏电或测量误差。

5.6在测量纯水或超纯水时为了避免测量值的漂移现象建议采用密封槽进行密封状态下的流动测量，如果采用烧杯取样测量会产生较大的误差。

6仪器成套性

a)  DS11A型电导率仪                           一台

b)  DJS-1铂黑电极                                 一支

c)  电极杆及电极夹                               各一个

d) 电源线                                         一根

e) 说明书                                         一本

f) 合格证                                        一个

7 附 录

附录1，按电导率仪检定规程的规定，并参照电导率仪的国际标准，电导率、电导及电极常数的符号与单位如下：

| 名 称 | 称 号 | 单 位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 导 率 | K | μS/cm | 1S=103mS=106μS |
| 电 导 | G | μS |  |
| 电极常数 | C | 1/cm |  |

1	电导电极常数直接标定方法

  - 清洗电极。

  - 配制校准溶液，配制的成分比例和标准电导率见附录2。

  - 把电导池接入电导率仪。

  - 控制溶液温度为(25±0.1)℃。

  - 把电极浸入校准溶液中。

  - 标准电导率比较后按“电极常数”键进入电极常数校准状态，再按“▲” 或“▼”调节电极常数，然后按“确认”键后使显示的电导率值和标准值一致，则该电极常数值即为电导电极常数值。

- 电导电极常数比较标定方法：用一已知常数的标准电极与未知常

数的电极测量同一溶液的电导率。

  - 选择一支已知常数的标准电极（设常数为J标） 。

  - 把未知常数的电极（设常数为J1）与标准电极以同样的深度插入

液体中(都应事先清洗)。

2.3  依次把它们接到电导率仪上，分别测出的电导率设为K1 及K标，则由：

得：J1 =J×K标 / K1

附录2：

1．测定电极常数的KCL标准浓度如下：

| 电极常数 cm-1 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KCl近似浓度(mol/L) | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |

注：KCl应该用一级试剂，并须在110℃烘箱中烘4小时，取在干燥中冷却后方可称量。

| 近似浓度（mol/L） 电导率 （S/cm） 温度℃ | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 18 20 25 35 | 0.09212 0.09780 0.10170 0.11131 0.13110 | 0.010455 0.011163 0.011644 0.012852 0.015351 | 0.0011414 0.0012200 0.0012737 0.0014083 0.0016876 | 0.0001185 0.0001267 0.0001322 0.0001465 0.0001765 |

2．近似浓度（mol/L）与电导率（S/cm）的关系：

近似浓度mol/L的配制：

1mol/L：20℃下每升溶液中KCl为74.2650g

- 0.1mol/L：20℃下每升溶液中KCl为7.4365g

0.01mol/L：20℃下每升溶液中KCl为0.7440g

0.001mol/L：20℃下将100mL的 0.01mol/L溶液稀释至1L。